# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《数字存储示波器技术要求和性能评价方法》

# 编制说明

（征求意见稿）

202504

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<压力扫描阀技术要求及试验方法>等6项团体标准立项的批复》（中仪协﹝2024﹞ 2 号）文件立项，项目名称为《数字存储示波器技术要求和测试方法》，项目编号为：T/CIMA 0139，由普源精电科技股份有限公司提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间为2025年6月。

## 2、主要工作过程

2023年11月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议，会后下达了立项的批复。由普源精电科技股份有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年10-11月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见11条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年2月：起草工作组在江苏苏州召开了工作组第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年3月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见2条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年4月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是普源精电科技股份有限公司，主要起草单位有哈尔滨工业大学、中国电子技术标准化研究院、电子科技大学、北京市计量检测科学研究院、深圳市万里眼技术有限公司等。

普源精电科技股份有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：史慧、许昌发、张红、王静、邢荣欣、刘连胜、宗仙丽、邵景春等。

许昌发为本文件的主笔人，负责标准的编写；史慧为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；张红为本标准起草工作组的组长，王静为本标准起草工作组的副组长，邵景春等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；邢荣欣、刘连胜、宗仙丽等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了数字存储示波器的术语和定义、技术指标要求、通用技术要求、测试条件、测试项目、测试方法。适用于数字存储示波器的生产、测试和验收要求，本文件适用于模拟带宽≤110GHz的数字示波器 (以下简称“示波器”）。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

本文件规定了数字示波器的技术指标、通用技术要求、测试方法、测试规则等。适用于模拟带宽≤110GHz的数字示波器的生产、测试和验收。定义了多个专业术语，如直流增益、直流偏移、垂直档位、实时/重复（模拟）频带宽度、实时/重复（模拟）上升时间等，明确了这些术语在文件中的含义。详细列出了数字示波器的测试项目，包括外观及附件、工作正常性、直流增益、直流偏移、带宽及平坦度、上升时间、过冲、预冲、本底噪声、通道隔离度、时基、通道间延迟时间差、触发灵敏度、校准信号、输入电阻、输入电容等，并指明哪些项目是首次测试、周期测试或修理后测试必须进行的。主要依据标准有：GB/T 15289-2013（数字存储示波器通用规范）、GB/T 6587-2012（电子测量仪器通用规范）、JJF 1057-1998（数字存储示波器校准规范）、GB 4793.1-2007(测量、控制和实验室用电气设备的安全要求)等国家标准和行业标准，确保技术要求和测试方法的标准化。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

本文件中规定了数字存储示波器性能评价方法。

通用技术要求的外观和工作正常行的试验方法主要参考GB/T 15289-2013（数字存储示波器通用规范）中方法进行检验。

数字存储示波器的主要技术指标的确定主要参考GB/T 15289-2013（数字存储示波器通用规范）、JJF 1057-1998（数字存储示波器校准规范）的定义；数字存储示波器的测试条件和测试方法主要参照GB/T 15289-2013（数字存储示波器通用规范）的要求和规定分别进行试验，试验方法基本上与现行的相关标准保持一致。

### 3.2检验结果

实验过程中牵头单位通过计量实验室采用DS70000系列数字示波器检验，提供充分的检测数据进行分析。具体可参见附件1，证实了用该评价方法进行检验的可操作性。试验结果表明，通过该存储示波器性能评价标准进行数字存储示波器的检验能够客观评价示波器的性能指标，所采用的评价方法具有通用性、可行性以及可操作性，对于测试结果能够形成一致性与互认可读性。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

该标准通过严格的技术指标和测试方法，提升了数字存储示波器的质量和可靠性，保障了用户的安全和使用体验。标准化的测试方法促进了技术创新，推动了行业技术进步和产品升级。统一的标准规范了市场秩序，防止劣质产品流入，保护了消费者权益。标准的实施还促进了国际贸易，消除了技术壁垒，提升了国产产品的国际竞争力。此外，标准推动了上下游产业链的高端化和智能化发展，促进了产学研合作，加快了科技成果的转化和应用，为行业的持续发展提供了技术支持和人才保障。总体而言，该标准对提升行业整体水平和国际竞争力具有重要意义。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台广泛推广和宣贯标准，展示成功案例；联合有实力的示波器生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研和验证。

- 技术措施

通过严格的技术指标要求，提升数字存储示波器的整体质量和可靠性；搭建数据交互平台，促进各企业间的技術交流，共同推进示波器技术的创新和升级。

- 过渡办法

在标准推广初期，示波器如果只能实现标准的部分功能，可以先验证部分功能，等示波器包含标准全部功能时，可以针对全部功能进行验证。

- 实施日期

自标准发布之日起，立即启动推广和实施工作，确保标准尽快落地见效。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

根据工作组会讨论意见，将标准名称改为《数字存储示波器技术要求和性能评价方法》。

附件1：DS70000系列数字存储示波器性能评价数据

| 1. 直流增益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求：各垂直档位（100μV/div~10 V/div，可调），最大允许误差：±（0.5% ~ 3%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值(mV) | 测量值(mV) | 相对误差(%) | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值(mV) | 测量值(mV) |  | 相对误差(%) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 Ω | 1 mV | 6.00 | 5.92 | -1.33 | Pass | CH2 | 50 Ω | 1 mV | 6.00 | 5.96 |  | -0.67 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 12.00 | 12.14 | 1.17 | Pass |  |  | 2 mV | 12.00 | 12.13 |  | 1.08 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30.00 | 29.98 | -0.07 | Pass |  |  | 5 mV | 30.00 | 30.03 |  | 0.10 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60.00 | 60.35 | 0.58 | Pass |  |  | 10 mV | 60.00 | 60.18 |  | 0.30 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120.0 | 120.14 | 0.12 | Pass |  |  | 20 mV | 120.0 | 120.68 |  | 0.57 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300.0 | 300.57 | 0.19 | Pass |  |  | 50 mV | 300.0 | 301.89 |  | 0.63 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600.0 | 600.03 | 0.00 | Pass |  |  | 100 mV | 600.0 | 603.74 |  | 0.62 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 1199.1 | -0.08 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 1204.7 |  | 0.39 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 3009.9 | 0.33 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3003.7 |  | 0.12 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 5000 | 5006.6 | 0.13 | Pass |  |  | 1 V | 5000 | 5032.8 |  | 0.66 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | 6.00 | 6.01 | 0.17 | Pass |  | 1 MΩ | 1 mV | 6.00 | 5.94 |  | -1.00 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 12.00 | 12.07 | 0.58 | Pass |  |  | 2 mV | 12.00 | 12.06 |  | 0.50 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30.00 | 30.07 | 0.23 | Pass |  |  | 5 mV | 30.00 | 30.26 |  | 0.87 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60.00 | 59.77 | -0.38 | Pass |  |  | 10 mV | 60.00 | 60.18 |  | 0.30 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120.0 | 119.02 | -0.82 | Pass |  |  | 20 mV | 120.0 | 120.56 |  | 0.47 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300.0 | 298.88 | -0.37 | Pass |  |  | 50 mV | 300.0 | 301.36 |  | 0.45 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600.0 | 597.6 | -0.40 | Pass |  |  | 100 mV | 600.0 | 599.73 |  | -0.04 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 1197.3 | -0.23 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 1203.7 |  | 0.31 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 2993.8 | -0.21 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3011.2 |  | 0.37 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 6000 | 5997.1 | -0.05 | Pass |  |  | 1 V | 6000 | 6042.3 |  | 0.71 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | 12000 | 11908 | -0.77 | Pass |  |  | 2 V | 12000 | 12079 |  | 0.66 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | 30000 | 29815 | -0.62 | Pass |  |  | 5 V | 30000 | 30046 |  | 0.15 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 60000 | 59806 | -0.32 | Pass |  |  | 10V | 60000 | 60210 |  | 0.35 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值(mV) | 测量值(mV) | 相对误差(%) | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值(mV) | 测量值(mV) |  | 相对误差(%) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 | 50 Ω | 1 mV | 6.00 | 5.91 | -1.50 | Pass | CH4 | 50 Ω | 1 mV | 6.00 | 6.08 |  | 1.33 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 12.00 | 12.16 | 1.33 | Pass |  |  | 2 mV | 12.00 | 12.15 |  | 1.25 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30.00 | 30.2 | 0.67 | Pass |  |  | 5 mV | 30.00 | 30.17 |  | 0.57 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60.00 | 60.41 | 0.68 | Pass |  |  | 10 mV | 60.00 | 60.57 |  | 0.95 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120.0 | 120.8 | 0.67 | Pass |  |  | 20 mV | 120.0 | 120.76 |  | 0.63 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300.0 | 302.58 | 0.86 | Pass |  |  | 50 mV | 300.0 | 301.72 |  | 0.57 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600.0 | 599.33 | -0.11 | Pass |  |  | 100 mV | 600.0 | 602.05 |  | 0.34 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 1196.5 | -0.29 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 1205.5 |  | 0.46 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 3001.9 | 0.06 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3002.5 |  | 0.08 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 5000 | 5047.1 | 0.94 | Pass |  |  | 1 V | 5000 | 5015.6 |  | 0.31 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | 6.00 | 6.09 | 1.50 | Pass |  | 1 MΩ | 1 mV | 6.00 | 6.04 |  | 0.67 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 12.00 | 12.12 | 1.00 | Pass |  |  | 2 mV | 12.00 | 12.03 |  | 0.25 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30.00 | 30.23 | 0.77 | Pass |  |  | 5 mV | 30.00 | 30.23 |  | 0.77 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60.00 | 60.04 | 0.07 | Pass |  |  | 10 mV | 60.00 | 60.49 |  | 0.82 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120.0 | 119.77 | -0.19 | Pass |  |  | 20 mV | 120.0 | 121.39 |  | 1.16 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300.0 | 301.38 | 0.46 | Pass |  |  | 50 mV | 300.0 | 301.06 |  | 0.35 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600.0 | 601.23 | 0.21 | Pass |  |  | 100 mV | 600.0 | 603.01 |  | 0.50 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 1195.7 | -0.36 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 1206.5 |  | 0.54 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 2991.9 | -0.27 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3015.6 |  | 0.52 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 6000 | 5993.1 | -0.11 | Pass |  |  | 1 V | 6000 | 6031.5 |  | 0.53 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | 12000 | 12012 | 0.10 | Pass |  |  | 2 V | 12000 | 12012 |  | 0.10 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | 30000 | 30151 | 0.50 | Pass |  |  | 5 V | 30000 | 30237 |  | 0.79 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 60000 | 59990 | -0.02 | Pass |  |  | 10V | 60000 | 60150 |  | 0.25 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 直流偏置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：-200V~+200V，最大允许误差：±（1.0%×满度值+1.5%×偏移值+1 mV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值 (V) | 测量值 (V) | 相对误差(%) | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值 (V) | 测量值 (V) |  | 相对误差(%) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 Ω | 1 mV | 1 | 1.0004 | 0.04 | Pass | CH2 | 50 Ω | 1 mV | 1 | 1.0001 |  | 0.01 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0.0002 | / | Pass |  |  |  | 0 | 0.0002 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | -0.9991 | -0.09 | Pass |  |  |  | -1 | -0.9985 |  | -0.15 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 mV | 4 | 4.0005 | 0.01 | Pass |  |  | 102 mV | 4 | 3.9935 |  | -0.16 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0.0001 | / | Pass |  |  |  | 0 | -0.0033 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | -4.0006 | 0.02 | Pass |  |  |  | -4 | -3.9993 |  | -0.02 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | 1 | 1.0009 | 0.09 | Pass |  | 1 MΩ | 1 mV | 1 | 1.0004 |  | 0.04 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0.0001 | / | Pass |  |  |  | 0 | 0.00004 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | -0.9998 | -0.02 | Pass |  |  |  | -1 | -1.0001 |  | 0.01 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 mV | 30 | 29.9980 | -0.01 | Pass |  |  | 51 mV | 30 | 29.9950 |  | -0.02 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | -0.0011 | / | Pass |  |  |  | 0 | -0.0022 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -30 | -30.0020 | 0.01 | Pass |  |  |  | -30 | -30.0020 |  | 0.01 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 265 mV | 100 | 100.0100 | 0.01 | Pass |  |  | 265 mV | 100 | 99.9470 |  | -0.05 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | -0.0055 | / | Pass |  |  |  | 0 | -0.0138 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -100 | -100.0300 | 0.03 | Pass |  |  |  | -100 | -99.9710 |  | -0.03 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值 (V) | 测量值 (V) | 相对误差(%) | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 标准值 (V) | 测量值 (V) |  | 相对误差(%) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 | 50 Ω | 1 mV | 1 | 1.0013 | 0.13 | Pass | CH4 | 50 Ω | 1 mV | 1 | 1.0015 |  | 0.15 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0.0006 | / | Pass |  |  |  | 0 | 0.0008 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | -0.9974 | -0.26 | Pass |  |  |  | -1 | -0.9970 |  | -0.30 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 mV | 4 | 3.9952 | -0.12 | Pass |  |  | 102 mV | 4 | 3.9954 |  | -0.11 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | -0.0024 | / | Pass |  |  |  | 0 | -0.0032 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | -3.9986 | -0.03 | Pass |  |  |  | -4 | -3.9973 |  | -0.07 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | 1 | 1.0009 | 0.09 | Pass |  | 1 MΩ | 1 mV | 1 | 1.0020 |  | 0.20 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0.0009 | / | Pass |  |  |  | 0 | 0.0011 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | -0.9980 | -0.20 | Pass |  |  |  | -1 | -0.9983 |  | -0.17 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 mV | 30 | 30.0010 | 0.00 | Pass |  |  | 51 mV | 30 | 30.0000 |  | 0.00 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | -0.0016 | / | Pass |  |  |  | 0 | -0.0009 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -30 | -30.0050 | 0.02 | Pass |  |  |  | -30 | -30.0000 |  | 0.00 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 265 mV | 100 | 99.9860 | -0.01 | Pass |  |  | 265 mV | 100 | 99.9850 |  | -0.02 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | -0.9974 | / | Pass |  |  |  | 0 | -0.0071 |  | / |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -100 | -100.0100 | 0.01 | Pass |  |  |  | -100 | -100.0000 |  | 0.00 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 频带宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：实时/等效/数字增强频带宽度（± 3dB）：DC~110 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 参考 幅度（mV） | 第二个 频率点(GHz) | 第三个 频率点(GHz) | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 参考 幅度（mV） | 第二个 频率点(GHz) |  | 第三个 频率点(GHz) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 Ω | 1 mV | / | / | / | / | CH2 | 50 Ω | 1 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30 | 3 | 5 | Pass |  |  | 5 mV | 30 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60 | 3 | 5 | Pass |  |  | 10 mV | 60 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120 | 3 | 5 | Pass |  |  | 20 mV | 120 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300 | 3 | 5 | Pass |  |  | 50 mV | 300 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600 | 3 | 5 | Pass |  |  | 100 mV | 600 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 3 | 5 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 3 | 5 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / |  |  | 1 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | / | / | / | / |  | 1 MΩ | 1 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30 | 3 | 5 | Pass |  |  | 5 mV | 30 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60 | 3 | 5 | Pass |  |  | 10 mV | 60 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120 | 3 | 5 | Pass |  |  | 20 mV | 120 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300 | 3 | 5 | Pass |  |  | 50 mV | 300 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600 | 3 | 5 | Pass |  |  | 100 mV | 600 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 3 | 5 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 3 | 5 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / |  |  | 1 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | / | / | / | / |  |  | 2 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | / | / | / | / |  |  | 5 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | / | / | / | / |  |  | 10V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 参考 幅度（mV） | 第二个 频率点(GHz) | 第三个 频率点(GHz) | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 参考 幅度（mV） | 第二个 频率点(GHz) |  | 第三个 频率点(GHz) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 | 50 Ω | 1 mV | / | / | / | / | CH4 | 50 Ω | 1 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30 | 3 | 5 | Pass |  |  | 5 mV | 30 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60 | 3 | 5 | Pass |  |  | 10 mV | 60 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120 | 3 | 5 | Pass |  |  | 20 mV | 120 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300 | 3 | 5 | Pass |  |  | 50 mV | 300 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600 | 3 | 5 | Pass |  |  | 100 mV | 600 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 3 | 5 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 3 | 5 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / |  |  | 1 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | / | / | / | / |  | 1 MΩ | 1 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 30 | 3 | 5 | Pass |  |  | 5 mV | 30 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 60 | 3 | 5 | Pass |  |  | 10 mV | 60 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 120 | 3 | 5 | Pass |  |  | 20 mV | 120 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 300 | 3 | 5 | Pass |  |  | 50 mV | 300 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 600 | 3 | 5 | Pass |  |  | 100 mV | 600 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 1200 | 3 | 5 | Pass |  |  | 200 mV | 1200 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 3000 | 3 | 5 | Pass |  |  | 500 mV | 3000 | 3 |  | 5 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / |  |  | 1 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | / | / | / | / |  |  | 2 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | / | / | / | / |  |  | 5 V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | / | / | / | / |  |  | 10V | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 上升时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：实时/等效/数字增强上升时间：tr=（0.35~0.55）/对应频带宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 实时上升时间（ps） |  |  |  | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 实时上升时间（ps） |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单通道打开(采样率20GSa/s) | 通道2打开(采样率10GSa/s) | 通道3打开(采样率20GSa/s) | 通道4打开(采样率20GSa/s) |  |  |  |  | 单通道打开(采样率20GSa/s) |  | 通道1打开(采样率10GSa/s) |  | 通道3打开(采样率20GSa/s) |  | 通道4打开(采样率20GSa/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 Ω | 1 mV | / | / | / | / | / | CH2 | 50Ω | 1 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 98 | 117 | 101 | 102 | Pass |  |  | 5 mV | 102 |  | 118 |  | 99 |  | 102 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 104 | 121 | 105 | 104 | Pass |  |  | 10 mV | 104 |  | 123 |  | 104 |  | 105 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 103 | 121 | 103 | 105 | Pass |  |  | 20 mV | 105 |  | 120 |  | 104 |  | 103 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 102 | 116 | 102 | 101 | Pass |  |  | 50 mV | 101 |  | 115 |  | 102 |  | 101 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 100 | 122 | 101 | 101 | Pass |  |  | 100 mV | 103 |  | 121 |  | 100 |  | 101 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 107 | 127 | 107 | 105 | Pass |  |  | 200 mV | 105 |  | 126 |  | 108 |  | 107 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / |  |  | 500 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / |  |  | 1 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | / | / | / | / | / |  | 1 MΩ | 1 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 720 | 733 | 713 | 713 | Pass |  |  | 5 mV | 713 |  | 723 |  | 720 |  | 712 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 711 | 715 | 699 | 696 | Pass |  |  | 10 mV | 696 |  | 725 |  | 711 |  | 698 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 715 | 727 | 722 | 720 | Pass |  |  | 20 mV | 721 |  | 723 |  | 715 |  | 721 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 731 | 734 | 734 | 725 | Pass |  |  | 50 mV | 725 |  | 720 |  | 731 |  | 734 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 616 | 620 | 609 | 602 | Pass |  |  | 100 mV | 602 |  | 630 |  | 616 |  | 610 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 618 | 620 | 617 | 616 | Pass |  |  | 200 mV | 615 |  | 622 |  | 616 |  | 617 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / |  |  | 500 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / |  |  | 1 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | / | / | / | / | / |  |  | 2 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | / | / | / | / | / |  |  | 5 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | / | / | / | / | / |  |  | 10V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 实时上升时间（ps） |  |  |  | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 实时上升时间（ps） |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单通道打开(采样率20GSa/s) | 通道1打开(采样率20GSa/s) | 通道2打开(采样率20GSa/s) | 通道4打开(采样率10GSa/s) |  |  |  |  | 单通道打开(采样率20GSa/s) |  | 通道1打开(采样率20GSa/s) |  | 通道2打开(采样率20GSa/s) |  | 通道3打开(采样率10GSa/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 | 50 Ω | 1 mV | / | / | / | / | / | CH4 | 50 Ω | 1 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 96 | 101 | 98 | 116 | Pass |  |  | 5 mV | 100 |  | 98 |  | 102 |  | 115 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 104 | 104 | 102 | 121 | Pass |  |  | 10 mV | 102 |  | 104 |  | 103 |  | 120 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 101 | 105 | 103 | 121 | Pass |  |  | 20 mV | 103 |  | 103 |  | 105 |  | 123 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 102 | 100 | 102 | 118 | Pass |  |  | 50 mV | 102 |  | 101 |  | 101 |  | 117 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 103 | 101 | 101 | 122 | Pass |  |  | 100 mV | 101 |  | 100 |  | 101 |  | 121 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 107 | 105 | 106 | 121 | Pass |  |  | 200 mV | 106 |  | 103 |  | 105 |  | 124 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / |  |  | 500 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / |  |  | 1 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | / | / | / | / | / |  | 1 MΩ | 1 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / |  |  | 2 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 720 | 713 | 713 | 732 | Pass |  |  | 5 mV | 712 |  | 720 |  | 713 |  | 731 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 711 | 701 | 711 | 715 | Pass |  |  | 10 mV | 699 |  | 712 |  | 697 |  | 725 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 718 | 720 | 722 | 723 | Pass |  |  | 20 mV | 721 |  | 718 |  | 720 |  | 727 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 731 | 725 | 734 | 734 | Pass |  |  | 50 mV | 734 |  | 728 |  | 721 |  | 733 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 621 | 602 | 612 | 621 | Pass |  |  | 100 mV | 615 |  | 616 |  | 602 |  | 622 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 625 | 616 | 618 | 624 | Pass |  |  | 200 mV | 616 |  | 618 |  | 618 |  | 623 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / |  |  | 500 mV | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / |  |  | 1 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | / | / | / | / | / |  |  | 2 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | / | / | / | / | / |  |  | 5 V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | / | / | / | / | / |  |  | 10V | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 过冲预冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：上过冲/下过冲：不大于15%（频带宽度≤13GHz），不大于20%（频带宽度＞13GHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 实时采样 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  | 通道 |  | 输入电阻 |  | /div |  | 实时采样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  |  | 单通道打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道2打开 (采样率10GSa/s) |  | 通道3打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道4打开 (采样率20GSa/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单通道打开 (采样率20GSa/s) |  |  |  | 通道1打开 (采样率10GSa/s) |  |  | 通道3打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道4打开 (采样率20GSa/s) |  |  |
|  |  |  | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 过冲 |  | 预冲 |  | 过冲 |  | 预冲 | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 |  |
| CH1 | 50 Ω | 1 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | CH2 |  | 50 Ω |  | 1 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 2 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 5 mV | 7.40% | 5.40% | 8.50% | 7.00% | 7.40% | 5.40% | 7.10% | 5.60% | Pass |  |  |  |  |  | 5 mV |  | 7.30% |  | 5.60% |  | 8.10% |  | 7.20% | 7.20% | 5.40% | 7.40% | 5.30% | Pass |
|  |  | 10 mV | 6.60% | 4.20% | 7.40% | 6.40% | 6.50% | 4.10% | 6.60% | 3.90% | Pass |  |  |  |  |  | 10 mV |  | 6.60% |  | 3.90% |  | 7.40% |  | 6.40% | 6.60% | 4.20% | 6.50% | 4.10% | Pass |
|  |  | 20 mV | 6.70% | 3.90% | 7.40% | 6.10% | 7.00% | 4.20% | 6.80% | 3.80% | Pass |  |  |  |  |  | 20 mV |  | 6.80% |  | 3.80% |  | 7.30% |  | 5.10% | 6.50% | 3.90% | 7.00% | 4.20% | Pass |
|  |  | 50 mV | 6.60% | 5.40% | 9.30% | 6.20% | 6.40% | 5.00% | 6.40% | 5.20% | Pass |  |  |  |  |  | 50 mV |  | 6.40% |  | 5.20% |  | 9.30% |  | 6.20% | 6.60% | 5.40% | 6.40% | 5.00% | Pass |
|  |  | 100 mV | 6.70% | 6.30% | 11.00% | 7.30% | 7.00% | 5.80% | 6.60% | 6.40% | Pass |  |  |  |  |  | 100 mV |  | 6.60% |  | 6.40% |  | 9.00% |  | 7.30% | 6.70% | 6.30% | 7.00% | 5.20% | Pass |
|  |  | 200 mV | 8.50% | 3.70% | 7.80% | 4.50% | 8.30% | 3.70% | 8.20% | 3.70% | Pass |  |  |  |  |  | 200 mV |  | 8.10% |  | 3.70% |  | 7.80% |  | 3.50% | 8.50% | 3.60% | 8.20% | 3.70% | Pass |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 500 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 1 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 1 MΩ | 1 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 1 MΩ |  | 1 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 2 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 5 mV | 4.30% | 2.40% | 3.90% | 2.30% | 4.10% | 2.20% | 4.30% | 2.30% | Pass |  |  |  |  |  | 5 mV |  | 4.30% |  | 2.30% |  | 3.60% |  | 1.30% | 4.30% | 2.40% | 4.10% | 2.20% | Pass |
|  |  | 10 mV | 3.60% | 1.60% | 3.40% | 1.20% | 3.70% | 1.70% | 3.40% | 1.60% | Pass |  |  |  |  |  | 10 mV |  | 3.40% |  | 1.60% |  | 3.20% |  | 1.20% | 3.60% | 1.60% | 3.20% | 1.70% | Pass |
|  |  | 20 mV | 2.90% | 1.00% | 2.40% | 0.90% | 2.70% | 1.10% | 2.80% | 1.20% | Pass |  |  |  |  |  | 20 mV |  | 3.80% |  | 1.20% |  | 2.50% |  | 0.90% | 2.90% | 1.00% | 2.60% | 1.10% | Pass |
|  |  | 50 mV | 2.80% | 1.30% | 2.80% | 0.70% | 3.20% | 1.00% | 3.20% | 1.10% | Pass |  |  |  |  |  | 50 mV |  | 3.20% |  | 1.10% |  | 2.80% |  | 0.80% | 2.80% | 1.30% | 3.10% | 1.00% | Pass |
|  |  | 100 mV | 2.60% | 1.30% | 2.30% | 1.00% | 2.20% | 1.30% | 2.60% | 1.10% | Pass |  |  |  |  |  | 100 mV |  | 2.60% |  | 1.10% |  | 2.40% |  | 0.80% | 2.60% | 1.30% | 2.20% | 1.30% | Pass |
|  |  | 200 mV | 2.20% | 1.10% | 2.20% | 0.80% | 2.20% | 1.10% | 2.20% | 1.20% | Pass |  |  |  |  |  | 200 mV |  | 3.20% |  | 1.20% |  | 2.20% |  | 0.90% | 2.20% | 1.10% | 2.20% | 1.10% | Pass |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 500 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 1 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 2 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 5 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 5 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 10V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 10V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 实时采样 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  | 通道 |  | 输入电阻 |  | /div |  | 实时采样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  |  | 单通道打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道1打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道2打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道4打开 (采样率10GSa/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单通道打开 (采样率20GSa/s) |  |  |  | 通道1打开 (采样率20GSa/s) |  |  | 通道2打开 (采样率20GSa/s) |  | 通道3打开 (采样率10GSa/s) |  |  |
|  |  |  | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 过冲 |  | 预冲 |  | 过冲 |  | 预冲 | 过冲 | 预冲 | 过冲 | 预冲 |  |
| CH3 | 50 Ω | 1 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | CH4 |  | 50 Ω |  | 1 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 2 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 5 mV | 6.80% | 3.40% | 7.30% | 5.10% | 7.30% | 5.60% | 8.30% | 7.00% | Pass |  |  |  |  |  | 5 mV |  | 7.40% |  | 5.40% |  | 7.30% |  | 5.60% | 7.10% | 4.40% | 8.40% | 7.00% | Pass |
|  |  | 10 mV | 6.50% | 4.10% | 6.60% | 4.20% | 6.60% | 3.90% | 7.30% | 6.40% | Pass |  |  |  |  |  | 10 mV |  | 6.60% |  | 4.20% |  | 6.60% |  | 3.90% | 6.50% | 4.10% | 7.30% | 6.40% | Pass |
|  |  | 20 mV | 7.00% | 3.20% | 6.70% | 3.90% | 6.80% | 3.80% | 7.40% | 6.10% | Pass |  |  |  |  |  | 20 mV |  | 6.10% |  | 3.90% |  | 6.80% |  | 3.80% | 7.10% | 4.20% | 7.40% | 6.10% | Pass |
|  |  | 50 mV | 7.40% | 4.20% | 6.60% | 5.40% | 6.60% | 5.10% | 9.20% | 6.20% | Pass |  |  |  |  |  | 50 mV |  | 7.60% |  | 4.40% |  | 6.50% |  | 5.20% | 6.40% | 5.00% | 9.20% | 6.40% | Pass |
|  |  | 100 mV | 7.00% | 4.80% | 6.70% | 6.30% | 6.60% | 6.40% | 8.20% | 7.30% | Pass |  |  |  |  |  | 100 mV |  | 6.70% |  | 6.30% |  | 6.60% |  | 6.40% | 7.00% | 5.80% | 9.00% | 7.30% | Pass |
|  |  | 200 mV | 8.10% | 3.70% | 8.50% | 3.60% | 7.20% | 3.70% | 7.40% | 4.40% | Pass |  |  |  |  |  | 200 mV |  | 8.50% |  | 3.70% |  | 8.20% |  | 3.70% | 8.30% | 3.70% | 8.80% | 5.50% | Pass |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 500 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 1 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 1 MΩ | 1 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 1 MΩ |  | 1 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 2 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 5 mV | 4.10% | 2.20% | 4.30% | 2.40% | 4.30% | 2.30% | 3.80% | 2.10% | Pass |  |  |  |  |  | 5 mV |  | 4.30% |  | 2.40% |  | 4.30% |  | 2.30% | 4.10% | 2.20% | 3.80% | 1.30% | Pass |
|  |  | 10 mV | 3.70% | 1.80% | 3.60% | 1.80% | 3.40% | 1.80% | 3.20% | 1.20% | Pass |  |  |  |  |  | 10 mV |  | 3.60% |  | 1.60% |  | 3.40% |  | 1.60% | 3.70% | 1.70% | 3.40% | 1.10% | Pass |
|  |  | 20 mV | 2.70% | 1.00% | 2.90% | 1.20% | 2.80% | 1.20% | 3.40% | 0.80% | Pass |  |  |  |  |  | 20 mV |  | 2.90% |  | 1.00% |  | 3.60% |  | 1.20% | 2.70% | 1.20% | 2.30% | 0.90% | Pass |
|  |  | 50 mV | 3.10% | 1.00% | 2.80% | 1.30% | 3.20% | 1.10% | 2.80% | 0.70% | Pass |  |  |  |  |  | 50 mV |  | 3.80% |  | 1.20% |  | 3.30% |  | 1.10% | 3.20% | 1.00% | 2.60% | 0.70% | Pass |
|  |  | 100 mV | 2.20% | 1.30% | 2.60% | 1.30% | 2.60% | 1.10% | 2.40% | 1.10% | Pass |  |  |  |  |  | 100 mV |  | 2.60% |  | 1.30% |  | 2.60% |  | 1.10% | 2.20% | 1.30% | 2.30% | 0.80% | Pass |
|  |  | 200 mV | 2.20% | 1.10% | 2.20% | 1.10% | 2.20% | 1.20% | 2.20% | 0.80% | Pass |  |  |  |  |  | 200 mV |  | 3.10% |  | 1.10% |  | 2.20% |  | 1.20% | 2.20% | 1.10% | 2.10% | 0.90% | Pass |
|  |  | 500 mV | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 500 mV |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 1 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 1 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 2 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 5 V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 5 V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 10V | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | 10V |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |
| 6. 本底噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：18μVrms~68 mVrms（与频段和垂直档位有关） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 实测值 |  | 误差限 | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 实测值 |  |  | 误差限 |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 Ω | 1 mV | 0.0830mV |  | ≤0.5mV | Pass | CH2 | 50 Ω | 1 mV | 0.1337mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 0.0896mV |  | ≤0.5mV | Pass |  |  | 2 mV | 0.1171mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 0.4271mV |  | ≤0.8mV | Pass |  |  | 5 mV | 0.4435mV |  |  | ≤0.8mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 0.5466mV |  | ≤0.9mV | Pass |  |  | 10 mV | 0.7121mV |  |  | ≤0.9mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 0.8241mV |  | ≤ 2mV | Pass |  |  | 20 mV | 1.0996mV |  |  | ≤ 2mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 1.8831mV |  | ≤ 5mV | Pass |  |  | 50 mV | 2.7161mV |  |  | ≤ 5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 3.8026mV |  | ≤ 8mV | Pass |  |  | 100 mV | 5.3273mV |  |  | ≤ 8mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 7.6033mV |  | ≤ 20mV | Pass |  |  | 200 mV | 11.1500mV |  |  | ≤ 20mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 17.5390mV |  | ≤ 40mV | Pass |  |  | 500 mV | 26.2110mV |  |  | ≤ 40mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 40.5060mV |  | ≤ 60mV | Pass |  |  | 1 V | 52.1700mV |  |  | ≤ 60mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | 0.1434mV |  | ≤0.5mV | Pass |  | 1 MΩ | 1 mV | 0.1300mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 0.1545mV |  | ≤0.5mV | Pass |  |  | 2 mV | 0.1238mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 0.3879mV |  | ≤0.6mV | Pass |  |  | 5 mV | 0.4413mV |  |  | ≤0.6mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 0.5855mV |  | ≤0.9mV | Pass |  |  | 10 mV | 0.6269mV |  |  | ≤0.9mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 1.0567mV |  | ≤ 2mV | Pass |  |  | 20 mV | 1.1043mV |  |  | ≤ 2mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 2.5210mV |  | ≤ 4mV | Pass |  |  | 50 mV | 2.7163mV |  |  | ≤ 4mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 5.1550mV |  | ≤ 8mV | Pass |  |  | 100 mV | 6.3848mV |  |  | ≤ 8mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 10.2120mV |  | ≤ 25mV | Pass |  |  | 200 mV | 11.5570mV |  |  | ≤ 25mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 25.3220mV |  | ≤ 30mV | Pass |  |  | 500 mV | 29.7980mV |  |  | ≤ 30mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 51.0190mV |  | ≤ 60mV | Pass |  |  | 1 V | 56.4930mV |  |  | ≤ 60mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | 101.7200mV |  | ≤110mV | Pass |  |  | 2 V | 107.4500mV |  |  | ≤110mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | 265.9600mV |  | ≤300mV | Pass |  |  | 5 V | 287.4700mV |  |  | ≤300mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 505.0500mV |  | ≤600mV | Pass |  |  | 10V | 564.8600mV |  |  | ≤600mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻 | /div | 实测值 |  | 误差限 | 结论 | 通道 | 输入电阻 | /div | 实测值 |  |  | 误差限 |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 | 50 Ω | 1 mV | 0.0700mV |  | ≤0.5mV | Pass | CH4 | 50 Ω | 1 mV | 0.0890mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 0.0707mV |  | ≤0.5mV | Pass |  |  | 2 mV | 0.0831mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 0.4707mV |  | ≤0.8mV | Pass |  |  | 5 mV | 0.4729mV |  |  | ≤0.8mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 0.6753mV |  | ≤0.9mV | Pass |  |  | 10 mV | 0.6413mV |  |  | ≤0.9mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 0.9254mV |  | ≤ 2mV | Pass |  |  | 20 mV | 0.8495mV |  |  | ≤ 2mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 1.8420mV |  | ≤ 5mV | Pass |  |  | 50 mV | 2.1765mV |  |  | ≤ 5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 4.3117mV |  | ≤ 8mV | Pass |  |  | 100 mV | 4.1988mV |  |  | ≤ 8mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 9.4523mV |  | ≤ 20mV | Pass |  |  | 200 mV | 8.6355mV |  |  | ≤ 20mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 21.7520mV |  | ≤ 40mV | Pass |  |  | 500 mV | 21.0600mV |  |  | ≤ 40mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 44.2220mV |  | ≤ 60mV | Pass |  |  | 1 V | 47.8520mV |  |  | ≤ 60mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MΩ | 1 mV | 0.1360mV |  | ≤0.5mV | Pass |  | 1 MΩ | 1 mV | 0.1200mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mV | 0.1160mV |  | ≤0.5mV | Pass |  |  | 2 mV | 0.1171mV |  |  | ≤0.5mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 mV | 0.3556mV |  | ≤0.6mV | Pass |  |  | 5 mV | 0.3779mV |  |  | ≤0.6mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mV | 0.4683mV |  | ≤0.9mV | Pass |  |  | 10 mV | 0.5140mV |  |  | ≤0.9mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 mV | 0.9004mV |  | ≤ 2mV | Pass |  |  | 20 mV | 0.9324mV |  |  | ≤ 2mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 mV | 1.7208mV |  | ≤ 4mV | Pass |  |  | 50 mV | 2.0406mV |  |  | ≤ 4mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mV | 4.1219mV |  | ≤ 8mV | Pass |  |  | 100 mV | 4.3444mV |  |  | ≤ 8mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 mV | 7.2640mV |  | ≤ 25mV | Pass |  |  | 200 mV | 8.8125mV |  |  | ≤ 25mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 mV | 18.6150mV |  | ≤ 30mV | Pass |  |  | 500 mV | 21.5890mV |  |  | ≤ 30mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 V | 34.4670mV |  | ≤ 60mV | Pass |  |  | 1 V | 39.0470mV |  |  | ≤ 60mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 V | 74.3690mV |  | ≤110mV | Pass |  |  | 2 V | 85.0150mV |  |  | ≤110mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 V | 198.2000mV |  | ≤300mV | Pass |  |  | 5 V | 225.7300mV |  |  | ≤300mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 361.4700mV |  | ≤600mV | Pass |  |  | 10V | 419.3100mV |  |  | ≤600mV |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 通道隔离度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：≥100:1（DC~1GHz），≥30:1（>1GHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号 频率 输入 | 输入信号 幅度 有效值 | 干扰通道 | 被干扰 通道 | 实测通道 幅度有效值 （mV） |  | 实测通道 隔离度 (dB) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 GHz | 600 mV | CH1 | CH2 | 213.40 | 0.09 | 66.84 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH3 | 213.40 | 0.22 | 59.48 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 | 213.40 | 0.05 | 72.01 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH2 | CH1 | 211.40 | 0.05 | 71.66 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH3 | 211.40 | 0.05 | 71.47 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 | 211.40 | 0.05 | 71.71 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH3 | CH1 | 208.55 | 0.07 | 69.11 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH2 | 208.55 | 0.11 | 65.87 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 | 208.55 | 0.15 | 62.78 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH4 | CH1 | 210.10 | 0.07 | 69.17 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH2 | 210.10 | 0.13 | 64.17 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH3 | 210.10 | 0.04 | 75.58 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 GHz | 550 mV | CH1 | CH2 | / | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH3 | 213.40 | 0.22 | 59.71 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 | 213.40 | 0.05 | 71.66 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH2 | CH1 | / | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH3 | 211.40 | 0.05 | 71.23 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 | 211.40 | 0.12 | 64.86 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH3 | CH1 | 208.55 | 0.07 | 69.13 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH2 | 208.55 | 0.13 | 63.70 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 | / | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH4 | CH1 | 210.10 | 0.07 | 69.21 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH2 | 210.10 | 0.17 | 61.52 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH3 | / | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 时基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：水平时基档位：5ps/div~1000s/div，时基最大允许误差：±（1x10-7~20x10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （方法一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（ms） |  | 误差（ns） |  | 相对误差（%） |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -1 |  | -10 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （方法二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅度正弦波产生器输出频率（MHz） |  |  |  | 混叠赢率（Hz） |  | 相对误差（%） |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1.1 |  | 11 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （方法三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 标称值（MHz） |  | 实测值（MHz） |  | 相对误差（%） |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晶振频率 |  | 10 |  | 9.99999651 |  | 0.0000349 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 通道间延迟时间差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：±（5ps~2ns） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 |  | 通道间延迟时间差 实测值(ps) |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1-CH2 |  | -6 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1-CH3 |  | 1 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1-CH4 |  | -3 |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 触发灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求： a.内部触发系统带宽：等于模拟通道带宽 b.外部触发系统带宽：200MHz~500MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 主/延迟 触发 | 信号频率 | 垂直偏转系数 | 标称值 | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 主触发 | 5GHz | 50mV/div | 0.5div | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH2 | 主触发 | 5GHz | 50mV/div | 0.5div | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 | 主触发 | 5GHz | 50mV/div | 0.5div | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 | 主触发 | 5GHz | 50mV/div | 0.5div | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外触发 | / | 100MHz | 100mV/div | 2div | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | 200MHz | 100mV/div | 5div | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 校准信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求： a.幅度：500mV、1V、3V、5V，或30mV~2.4V 连续可调，最大允许误差：±（1%~10%） b.频率：1 kHz或500Hz~1000MHz连续可调等；最大允许误差：±（0.1%~10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 标称值（V） | 顶部 实测值 | 底部 实测值 | 实测值 (V) | 相对误差（%） | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅度（方波） |  | 3 | / |  | 2.9982 | 0.06 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 标称值（V） | 顶部 实测值 | 底部 实测值 | 实测值（V） | 相对误差（%） | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅度（直流） |  | 1.5 | / |  | 1.49118 | 0.59 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 标称值（KHz） | 顶部 实测值 | 底部 实测值 | 实测值（KHz） | 相对误差（%） | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率 |  | 1 | / |  | 0.99999596 | 0.00 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 输入电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：50Ω，最大允许误差：±2.5% ；1MΩ，最大允许误差：±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 标称值(Ω) | /div | 实测值 (Ω) | 相对误差(%) | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 | 1mV | 50.233 | 0.47 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1V | 50.054 | 0.11 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH2 |  | 1mV | 50.588 | 1.18 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1V | 50.524 | 1.05 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 |  | 1mV | 50.486 | 0.97 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1V | 50.052 | 0.10 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 |  | 1mV | 49.992 | -0.02 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1V | 49.516 | -0.97 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 标称值 (MΩ) | /div | 实测值 (MΩ) | 相对误差(%) | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 1 | 1mV | 1.0011 | 0.11 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200mV | 1.0007 | 0.07 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 1.0007 | 0.07 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH2 |  | 1mV | 1.0011 | 0.11 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200mV | 1.0014 | 0.14 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 1.0012 | 0.12 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 |  | 1mV | 0.9981 | -0.19 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200mV | 0.9981 | -0.19 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 0.9985 | -0.15 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 |  | 1mV | 0.9950 | -0.50 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200mV | 0.9950 | -0.50 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10V | 0.9955 | -0.45 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 输入电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求：（15~20）pF，最大允许误差：±3pF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻标称值 （MΩ） | 输入电容标称值（pF） | /div | 实测值（pF） | 相对误差(%) | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 1 | 17 | 1mV | 16.87 | -0.76 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200mV | 17.02 | 0.12 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10V | 16.89 | -0.65 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH2 |  |  | 1mV | 17.12 | 0.71 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200mV | 16.96 | -0.24 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10V | 16.95 | -0.29 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 |  |  | 1mV | 17.03 | 0.18 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200mV | 16.86 | -0.82 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10V | 16.91 | -0.53 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 |  |  | 1mV | 17.05 | 0.29 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200mV | 16.94 | -0.35 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10V | 16.91 | -0.53 | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 端口电压驻波比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 输入电阻标称值 （Ω） | 输入电容标称值（pF） | /div | 驻波 实测值 | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 50 | 17 | 1 mV | 1.09 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 mV | 1.05 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 V | 1.1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH2 |  |  | 1 mV | 1.08 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 mV | 1.04 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 V | 1.11 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH3 |  |  | 1 mV | 1.1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 mV | 1.08 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 V | 1.12 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 |  |  | 1 mV | 1.11 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 mV | 1.05 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 V | 1.12 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |